Техническая характеристика

Стерилизатор паровой ГК 100-3 в комплекте.

Стерилизатор паровой ГК-100-3 предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением изделий медицинского назначения из металлов (хирургические инструменты и др.), стекла (лабораторная посуда и др.), резиновых изделий (хирургические перчатки и др.), изделий из текстильных материалов (хирургическое белье и др.), лигатурного шовного материала и др., воздействие пара на которые не вызывает изменения их функциональных свойств.

Технические характеристики:

Объем стерилизационной камеры, л., не менее 100, Объем стерилизационной камеры, л., не менее 400*800, Внешние размеры, не более, мм., (Д×Ш×В) 1250×620×1500, Вес нетто, не более, кг230. Высота загрузки 850 мм (регулируется  опорами +/- 20 мм). Рабочее давление пара в стерилизационной камере,      МПа (кгс/см2), не более 0,22 (2,2).    Напряжение, В 380 (400) ± 38 (40).  Номинальная мощность, кВт, не более 10. Род тока переменный однофазный  Частота, Гц 50 или 60.  Внутренний диаметр стерилизационной камеры, мм 400 ± 0,5.  Количество режимов стерилизации 2.  Параметры первого режима стерилизации:      рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,2 ± 0,02 (2,0 ± 0,2)     температура, º С 132 ± 2     время стерилизационной выдержки, мин. 20 + 2.  Параметры второго режима стерилизации:      рабочее давление, МПа (кгс/см2) 0,11 ± 0,02 (1,1 ± 0,2)     температура, º С 120 + 2     время стерилизационной выдержки, мин. 45 + 3. Кроме данных режимов стерилизации стерилизатор имеет укороченный режим, не предназначенный для стерилизации материалов и инструментов. Данный режим применяется в качестве прогревочного режима. Давление исходной воды, не менее, кгс/см2 230  , Стерилизатор оборудован встроенным автоматическим парогасителем.  Остаточная влажность простерилизованных материалов не более 1,5 %.  Норма расхода воды за один цикл работы стерилизатора не более 100 литров. Камера стерилизационная и парогенератор стерилизатора выполнены из нержавеющей  стали.  Средний срок службы стерилизатора составляет - 10 лет.

Сертификат о поверке 2020г и включен в реестр СИ в РК.