Техническая характеристика

Отведения ЭКГ:

12 параллельных отведений ЭКГ. Размеры: 296 (длина) × 305.5 (высота) × 92.5 (ширина) × 2.98 кг. Выбор чувствительности: 5,10,20 мм/мВ и auto (l ~ aVF: 10мм/мВ, V1~V6: 10мм/мВ)

Чувствительность: 5,10,20 мм/мВ  ±  5 %.

Выбор скорости печати:12.5, 25, 50 мм/с.

Частота амплитудно-импульсной модуляции500 импульсов/сек

Фильтры ЭКГсетевой (50/60 Гц, -20 dB или лучше),

фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3 dB или лучше), базовая линия (0.1 Гц, -3 dB или лучше),

фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц). Дисплей ЖК-дисплей 2×16 знаков (чувствительность, скорость, состояние фильтра, ЧСС, форма печати, отведение ритма), индикатор LED (качество сигнала, источник питания, батарея). ЖК-дисплей Чувствительность, скорость, состояние фильтра, ЧСС,/форма печати, отведение ритма Индикатор LED Качество сигнала, источник питания, батарея. Данные пациента:  индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес Основные параметры ЭКГ:  ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T Записывающее устройство ЭКГ: термальная печатающая головка, тип бумаги — термобумага в рулонах, ширина бумаги ЭКГ: формат А4 — 210 мм или 8.5 дюймов; длина: формат А4 — 300 мм или 11 дюймов (эффективная ширина записи: 204 мм),

Разрешающая пособность ЭКГ: вертикально — 8 точек/мм; горизонтально — 25 т/мм. Электрические данные:калибровочное напряжение: 1 мВ ±  2 %,

допуск смещения электрода: ± 250 мВ, разрешение: 2 mV, 500 SpS, частотная характеристика: 0.05 ~ 150Гц, ослабление синфазного сигнала: >100 dB,

входное сопротивление: 10 MW, утечка тока на пациента: <10 mA, входная цепь: изолировано и защищено от дефибрилляции.

Контроль качества сигнала:

Определение изолированного отведения Энергопотребление

АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60 Гц, 1,0-0,5А, 60В макс.

Емкость батареи:  1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ).

Связь: соединение с ПК через интерфейс RS-232 и LAN. Безопасность: класс 1, тип BF. Соответствие стандартам качества СE.CSA. FDA. KFDA. SFDA. CCC Требования к окружающей среде Влажность: 30-85% рабочая температура: 100С-400 С Атмосферное давление: 70-106 КРа