**Техническая характеристика**

**Стол для санитарной обработки новорожденных**

**Описание:**Стол для санитарной обработки новорожденных предназначен для размещения на нем новорожденных при проведении санитарной обработки, осмотра, пеленания, измерения роста и других процедур.

Стол представляет собой разборную конструкцию, выполненную в виде сварного каркаса, ложа, матраца и 2 полок:

   • каркас из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием;

   • быстросъёмное ложе из пластика толщиной 4 мм;

   • матрац из пенополиуретана толщиной 20 мм в чехле из клеенки с полихлорвиниловым покрытием на тканевой основе;

   • полки из стального листа с полимерно-порошковым покрытием.

**Устройство обогрева и освещения включает:**

   • 1 инфракрасный излучатель обеспечивает равномерное распределение тепла по поверхности ложа. Все элементы инфракрасного излучателя закрыты защитной металлической сеткой.   
Температура поверхности ложа для размещения новорожденного регулируется блоком управления только в ручном режиме, ступенчато, изменением мощности нагрева. Отклонение средней температуры в центре ложа от средней температуры ложа не превышает 2°С.   
   • 1 светодиодная лампа обеспечивает освещенность поверхности в центре ложа не менее 200 Лк.

Стол оснащен световой и звуковой сигнализацией аварийных режимов. В процессе работы, блок управления, размещенный на вертикальной части стойки, проводит диагностику устройств для обеспечения безопасности детей, при этом контролируются следующие параметры:

   • исправность датчика температуры;

   • перегрев ложа (повышение температуры до +40°С);

   • пропадание напряжения в электрической сети;

   • разряд батарей аварийной сигнализации (суммарное напряжение батареек менее 2,4 Вольт).

Стол комплектуется датчиком, который размещается на ложе и контролирует температуру его нагрева.

Стол установлен на 4 самоориентирующиеся колеса, диаметром 75 мм, с индивидуальным тормозом каждого колеса.

Изделие поставляется в разобранном виде.

**Стандартная комплектация:**

   • Матрац

Гарантийный срок - 12 месяцев.

**Особенности:**

·         Прочный каркас за счет использования прямоугольной трубы большего, чем у аналогов, сечения (50х25 мм).

·         Пластиковое ложе для новорожденного устойчиво к дезинфицирующим растворам.

·         Инфракрасный излучатель закрыт защитной металлической сеткой, что обеспечивает безопасность новорожденного на столе.

·         Две металлические полки для размещения пеленок, подгузников, лекарственных растворов имеют плавный и бесшумный ход.

·         Безопасность новорожденного от перегрева обеспечивается световой и звуковой сигнализацией аварийных режимов.

·         Стол плавно и бесшумно перемещается на 4-х самоориентирующихся колесах «TENTE» с индивидуальной блокировкой каждого колеса.

**Технические характеристики:**

·         Габаритные размеры стола, мм 790х600х1870

·         Габаритные размеры панели ложа, мм 700х600

·         Расстояние от поверхности ложа до блока нагрева и освещения, мм 850

·         Температура поверхности ложа (не более), °С39

·         Потребляемая мощность (не более), ВА750

·         Напряжение питания, В, Гц200,50

·         Масса изделия, кг 36

·         Допускаемая нагрузка (не более), кг 10 Наличие поверки не позднее августа 2021г