Техническая характеристика

Пальцевой пульс-оксиметр предназначается для применения в  больницах для неинвазийного измерения насыщения крови кислородом, частоты пульса и индекса перфузии. Это изделие может применяться как для детей, так и для взрослых. Это изделие предназначено только для выборочного контроля.

| Режим отображения |  |  | Диапазон параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| Насыщение кислородом | Диапазон измерения |  | 70% ~ 99% |
|  | Точность |  | 80% ~ 99% ±2%; 70% ~ 79% ±3%; отсутствуют требования для ниже 70% below |
|  | Разрешение |  | 1% |
| Частота пульса | Диапазон измерения |  | 30 удар/мин -240 удар/мин |
|  | Точность |  | 30 удар/мин-240 удар/мин, ±2 удар/мин или ±2% (которое из них больше) |
|  | Разрешение |  | 1 удар/мин |
| Диапазон измерения перфузии крови |  |  | 0,3% ~ 20% |
| Длина волны датчика LED |  |  | КРАСНОЕ 660 ±3 нм IR905±10 нм |
| Мощность излучения |  |  | КРАСНОЕ 2 мВт IR 2 мВт |
| Модель батарейки |  |  | Батарейки 2 AAA |
| Потребляемая мощность |  |  | <30 мА |
| Срок службы батарейки |  |  | Непрерывное применение для 25 часов со щёлочными батарейками 2 AAA1,5 Вольт |
| Рабочая температура |  |  | 5 °C ~ 40 °C |
| Температура хранения |  |  | -20 X ~ +55 °C |
| Относительная влажность |  |  | < 80%: отсутствие конденсации при рабочем состоянии < 93%: No condensation in storage status |
| Рабочее атмосферное давление |  |  | 86 кПа ~ 106 кПа |
| Атмосферное давление при хранении |  |  | 70 кПа ~ 106 кПа |
| Время реагирования |  |  | <20 сек |
| Категория противоударной защиты |  |  | Внутреннее электропитание |
| Мера противоударной защиты |  |  | Тип BF приложенной части |
| Мера герметичности от проникновения влаги |  |  | IP 22 |
| Вес нетто |  |  | Приблизительно 60 г (включая батарейки) |
| Размеры |  |  | 69 мм (длина) х 35 мм (ширина) х 29 мм (высота) |
| Режим работы |  |  | Кратковременный режим работы |
| Усреднение данных |  | SPo2 | Среднее значение от пяти успешных измерений пульса с последующим экспоненциальным сглаживанием |
|  |  | Частота пульса |  |
|  |  |  | Среднее значение за 8 секунд |
| Время обновления |  | SPo2 Частота пульса | Обновление за секунду, период обновления меньше 20 секунд |
|  |  | Частота пульса | Обновление за секунду, период обновления меньше 12 секунд |
| Гарантия |  |  | 12 месяцев |

Используется во взрослой и педиатрической практике (от 2 лет)

Прилагаемые документы – Регистрационное удостоверение, Сертификат СИ ,

инструкция на рус. языке.

Поверка не позднее ноябрь-декабрь 2021г