# Техническая спецификация аппарат для ультразвуковой терапии

Частота ультразвуковых колебаний, МГц	0,88±0,009

Режим работы генератора УЗ- колебаний

Непрерывный импульсный

Частота следования импульсов, Гц	50

Номинальная длительность импульсов модуляции:

в импульсном режиме, мс в непрерывном ( 2; 4; 10) +20%

непрерывно

Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более, % 5

Неравномерность вершины импульса не более, %	10

Устанавливаемые значения таймера, мин	(2; 4; 6; 8; 10;12)±5%

Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см2	(0,05; 0,2; 0,4; 0,7; 1,0)±40%

Время установления рабочего режима не более, мин	1

Продолжительность работы в повторнократковременном режиме, не менее, ч

время работы, мин

время паузы, мин 6 24 10

Напряжение питания аппарата, В	220

Частота питания аппарата, Гц	50

Потребляемая мощность не более, ВА	50

Масса не более, кг	3

Габаритные размеры не более, мм

100x260x215

ПОВЕРКА НЕ ПОЗДНЕЕ ИЮНЯ 2022Г